**颅内压监测仪技术规格及配置要求**

**一、设备名称：**颅内压监测仪 一套

**二、交货期：**合同签定1个月内,投标商按最快时间报。

**三、付款方式和条件：**安装调试合格后支付90%，余款10%正常运行一年付清。

**四、功能要求**：本系统用于脑外科病人术后颅内压监测。

**五、技术规格及基本配置要求：**

●压力通道操作范围:-50—250mmHg；传感器激发电压:5VDC,土2.6%

●传感器灵敏度:5uV/Vex/mmhg；压力应变片感应颅内压力,电信号传导

●调零范围:土100mmhg(自动按钮),趋势:<0.1mmhg/C(传感器除外)

●缆线具记忆功能,传感器使用时一次清零,无需重复清零

●压力显示的精确性:土0.1%；压力分辨显示:1mmhg(传感器除外)

●漏电流:≤10uA

●有创监测,能对脑实质内、脑室内、硬膜下的压力进行连续检测,脑室内监测可以同时外引流脑脊液

●警铃；警铃参数:平均颅内压；默认下限:0mmhg(使用者可自行调节)

默认上限:20mmhg(使用者可自行调节)

下限范围:-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg

上限范围:-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg

●配备心电监护仪接口，可进行波形分析并打印

●频率响应: 0-200HZ(-3db)

●绝缘:绝缘于4000Vrms左右的接地线路

●显示:液晶显示；有效可视面积≥5.6\*3.8cm矩阵尺寸；128\*64像素；

●电池运行:可充电，运行时间≥3小时(冲足电,新电池),充电时间≤12小时

●电池电量不足警告:电池电量不足15分钟时

**六、售后服务：**

●免费提供操作和维修培训

●维修响应时间8个工作小时，24小时未修复提供备机

●保修期贰年以上。提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件。

**备注： 1、**对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

**2、**请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。

**3、**要求投标商提供投标设备配套使用的耗材及易损件的规格、型号、投标价格详细清单，明确注明投标优惠扣率并且承诺：以后耗材供应价格只会逐步降低，不得高于投标价。