**检验用纯水机技术规格及配置要求**

**一、设备名称**：检验用纯水机 1套

**二、交货期**：合同签定一个月内,投标商按最快时间报。

**三、付款方式和条件**：安装调试合格后支付90%，余款10%正常运行一年付清。

**四、功能要求**：本次招标的纯水机为医院检验科所需，适用于生化分析仪。希投标方根据检验科生化分析仪要求提供最新纯水机设备。

**五、纯水机技术要求**：

* 以市政自来水作为进水，制备I类超纯水，供水量：I类超纯水供水量高达4.2L/min以上。
* 电阻率：18.25 MΩ•cm@25℃
* 前置原水系统，保证原供水不影响超纯水机正常工作
* 前段配置多介质预处理装置，预处理具有自动反清洗功能
* 前置预处理配备高精度保安过滤系统
* 选用高效节能、噪音低、稳定性好的主流品牌电机泵
* 选用国际主流品牌反渗透膜，脱盐率＞99.9%
* 超纯化柱内装核级离子交换树脂，保证顶级水质
* RO膜具有开机清洗RO膜功能，延长RO膜使用寿命
* 控制系统全自动控制、随开随用、无需专人看管显示系统
* 自我保护功能 源水缺水自动停机保护功能同时具有水箱缺水自动产水、满水自动停机功能

**六、售后服务：**

1、免费提供操作和日常维护培训

2、保修期贰年以上。提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件。

**备注： 1、**对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

**2、**请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。