**附件3**

**角膜内皮细胞显微镜技术规格及配置要求**

**一、设备名称**：角膜内皮细胞显微镜 1套

**二、交货期**：合同签定一个月内,投标商按最快时间报。

**三、付款方式和条件**：安装调试合格后支付90%，余款10%正常运行一年付清。

**四、功能要求**：主要用于眼科全自动角膜内皮细胞影像拍摄、厚度测量等检查分析，能满足开展新的临床应用需求。希投标方提供贵公司近年最新的设备，且需配备完整。

**五、角膜内皮细胞显微镜招标技术参数**

**1内皮影像拍摄**

1.1拍摄区域：0.25x0.55mm（宽x高）

1.2固视点：≥15个

**2厚度测量**

2.1测量范围：≥400~750um增量1um

2.2精度：±10um

**3自动跟踪及其工作范围**

3.1自动跟踪：3D自动追踪

3.2上下方向：32mm

3.3左右方向：对准期间：±5mm

拍摄期间：±8mm

3.4前后方向：对准期间：±5mm

拍摄期间：向前-8mm，向后-5mm

**4可活动范围**

4.1拍摄单元：前后方向：36mm

左右方向：85mm

4.2电动下颚托：上下方向62mm或以上

**5其他功能**

5.1显示：≥8.4英寸彩色LCD（SVGA）

5.2打印机: 内置热敏打印机，带自动裁纸机

5.3接口：USB，LAN，视频输出等

**6配套：**工作站、打印机、升降台

**备注： 1、**对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

**2、**请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。

**3、**要求投标商提供投标设备配套使用的专用耗材及易损件的规格、型号、投标价格详细清单，明确注明投标优惠扣率并且承诺：以后耗材供应价格只会逐步降低，不得高于投标价。