一、上下肢主被动运动康复机

1.设备功能：

1.1用于中风、偏瘫等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的康复训练；

1.2设备应具有主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练模式；

2.技术规格：

2.1设备动力控制：

2.1.1阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm；

2.1.2转数：在被动训练时，上下肢转数0-60rpm，步距1rpm；

2.1.3定时时间：设定范围0min-120min，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出；

2.2设备操作控制：

*2.2.1水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°后可做水平训练；

*2.2.2高度调节：训练机高度调节范围90-100cm；

*2.2.3彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作；

2.4左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练；

2.2.5能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛；

2.2.6通过方向键可改变运动方向；

2.2.7主被动训练模式可自由转换或可手动选择

2.3设备功能：

2.3.1具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

2.3.2具有显示高肌张力功能；

*2.3.3具有语音提示功能；

2.3.4具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

*2.3.5具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能；

*2.3.6具有异常声音控制和按键控制的急停功能

2.3.7具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能

3、基本配置和附件/专用工具和备件

3.1主机1台；

3.2带小腿支架的腿部训练引导装置1对；

3.3主被动上肢训练器（含支撑杆）1套；

3.4安全脚踏板1对；

3.5电源线1根；

3.6保险管2个；

3.7手部绑带1副；

3.8臂绑带1副

3.9护手托板1对；

4.0弯型把手1对。

4、资质要求：

4.1投标产品必须具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证，符合中国医疗器械产品注册管理规定；

4.2投标人必须提供经国家食品药品监督管理局授权的医疗器械检测机构出具的投标产品“注册检验报告”，带 * 号指标必须在该报告中予以体现，否则视为非响应性应答；

二、床旁下肢主被动运动康复机

技术要求

1.  技术规格：

1.1 电源电压：Ac220V±10%

1.2 电机动力：下肢电机最大动力16Nm，允许误差±20%；

1.3 训练阻力：主动训练时，下肢阻力设定范围0-20Nm，步长1Nm，允许误差±1Nm；

1.4 训练转数：被动训练时，下肢转数0-60rpm，步距1rpm，允许误差10%；

1.5 定时时间：训练定时设置范围0min-120min，步进可调，允许误差5s；

2.  功能要求：

*2.1 彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者使用；

2.2 具有进行左下肢和右下肢的对称训练功能；

2.3 具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

2.4 具有显示高肌张力，智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；

*2.5 具有语音提示功能（即时中文语言提示功能）；

2.6具有按键控制的急停功能，当训练过程中发生异常时，患者可通过急停按键控制设备暂停；

2.7异常声音控制急停功能：当患者在训练过程中发生异常而医务人员不在身边时，可大叫一声，机器自动停止运转。

2.8具有训练过程中暂停功能；

2.9具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能（选配）；

2.10主被动训练模式可自由转换或可手动选择；

2.11通过方向键可改变运动方向；

2、基本配置要求

1、主机1台；

2、带小腿支架的腿部训练引导装置1对；

3、安全脚踏板1对；

4、电源线1根；

*5、护膝垫、护脚垫各一副。

3、其他技术资质要求

1、必须提供国家食品药品监督管理局授权的质检部门出具的投标产品的医疗器械产品注册证及医疗器械注册登记表、注册检验报告、产品的企业标准、产品使用说明书。

2、带 * 号技术规格必须在投标产品“注册检验报告”中予以体现，否则视为非响应性应答。

三、CPM上肢关节康复器

01. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。

02.* 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。

03.* LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。

04.* 同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。

05.* 肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。

06. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。

07. 关节角度活动范围：0°—150°；

08. 关节角度变化速度范围：0.5°—4°/s；

09. 电源：220Vac±10%，50±1Hz；

10. 功耗：≤60W。

四、CPM下肢关节康复器

- * 大容量CPU全微电脑智能设计，中文/英文双路显示和控制（带手控器）。

- * 具有全程长度和膝关节角度控制方式，角度控制精确。

- * 具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能，安全可靠。

- 康复器接通外电源（电源开关开），机器显示器先出现上一次的设定数据。使用操作者可以   根据具体情况改变原设定数据。

- * 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。

- 康复器的调节范围：

a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°

b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。

07. 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。

08.* 康复器整机工作噪音应不大于65dB。

09.*康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（共9档）。

10. 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。

11. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。

12. 康复器输入功率为70VA。

13. 额定工作电压：220Vac±22Va

五、普通PT床

结构型式：床面、床架、垫子

材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面

参考规格(cm)：190×122×55

参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122

参考质量：53.0kg

额定载荷：≥135.0kg

六、牵引网架+PT床

结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚、脚轮

参考规格(cm)：220×116×210

参考床面高度（cm）：55

床面宽度（cm）：104

水平网架额定载荷：≥80.0kg

绳索、吊带额定载荷：≥50kg

床面额定载荷：≥135.0kg

材质：静电喷塑架、尼龙绳、吊带、橡胶脚轮、凹凸革

七、PT凳

结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；外形尺寸58×58.5×40～50cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。特点和功能：1、凳面高度可调，方便康复师使用。2、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。

八、电动直立床

1、控制方式：手柄点动控制

2、床面参考尺寸：1860×830mm

3、床面参考高度：520mm

4、起立角度：0°～85°可调

5、平均角速度1.25°/S

6、电源：AC220  50/60Hz

7、输入功率：120VA

8、额定负载135kg

九、智能OT训练系统

1、该系统包含主设备和辅设备，通过线缆连接通讯，实现训练和评估功能。

★2、主设备和辅设备的面板可以分别独立切换，规格不少于2种，至少包含大孔径和中孔径。

3、大孔径面板上孔数应≥24个，内径应≥28(±0.5)mm，中孔径面板上孔数应≥77个，内径应≥19(±0.5)mm。

4、设备应至少提供2种插棍，大号插棍≥3个，中号插棍≥3个。

★5、主设备和辅设备应通过LED灯珠提供视觉反馈功能，且LED灯珠数量应≥80个。

6、LED灯珠亮度应不少于9级可调。

7、主设备和辅设备应提供震动反馈功能。

8、设备应内置独立扬声器，能提供听觉反馈功能。

★9、设备应包含多种游戏场景，场景数量应≥9个，且至少包含五个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；5.协调；四个单次插棍类场景：1.灭灯；2.画图；3.记忆；4.捕蛇；且难度均≥5级可调。

10、设备应提供定制化训练功能，可支持项目、时间、难度等定制。

11、设备应具备计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目。

12、设备应能使用内置锂电池供电运行，电池容量≥10000mAh。

13、主设备应能够自动识别训练面板。

14、主设备和辅设备均应采用Type-c接口进行通讯或供电，支持边充电边使用。

十、手功能综合训练桌

1、功能描述

手功能综合训练系统将手部常用的12种运动姿势训练融于其中，通过远端精细运动的训练产生泛化进而影响近端肢体，增大上肢功能康复的效果。

2、适用范围

脑血管疾病导致的手功能活动障碍、手部类风湿关节炎、手部骨性关节炎、手部骨折术后、手部关节活动受限、手部肌力减退。

3、技术特点

1. 提供12种手功能训练模式，满足各种患者手部功能性康复训练；

2. 10档配重堆阻力设计，满足患者手部肌力及耐力的训练；

3. 能同时满足四个患者的康复训练，可以小组方式进行康复治疗；

4. 有效的与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑；

5. 让患者更加主动的参与训练，提高主动参与意识；

6.用于复合手功能的物理和功能康复训练；

7.手功能综合训练桌由多层板制作而成；

8.4列独立配重块；

9. 桌子配备防滑脚撑；

10. 训练桌包含一个配重总成（4列配重,每列12个配重块可任意调节负重）以及12个固定手功能训练模块。

4、技术参数

1.球状抓握旋转训练，活动范围：±2.5圈；

2.水平抓握腕关节屈伸训练（4种抓握尺寸），活动范围：±5圈；

3.腕关节尺偏、桡偏训练，活动范围：±50°；

4.手部提拉训练，活动范围：0～30cm；

5.拇指对掌训练，活动范围：0～20cm；

6.腕关节屈伸训练，活动范围：±75°，握杆可调距离0～5cm；

7.前臂旋转训练，活动范围：±180°；

8.手部捏力训练，活动范围：握杆最大张开角度：90°；最大张开距离22cm4.5侧捏协调训练，活动范围：0～12cm；

9.手部侧捏训练，活动范围：0～12cm；

10.手指伸展训练，活动范围：0～10cm；

11.水平拉伸训练，活动范围：0～30cm；

12.手指屈曲训练，活动范围：0～10cm；

13.穿衣训练；

14.手眼协调训练；

15.工伤训练；

16.规格（L*H*W）：1200*1200*1400mm；

17.重量：77KG。

十一、可调式OT桌

1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心

2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄

3、材质：静电喷塑架、密度板

4、桌面升架范围mm：620～870

5、手柄转动力距mm：≥10

6、桌面额定载荷mm：≥50

7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700

8、参考质量：41.0kg

十二、绑式分指板（ABS）

大：28×25×3cm

中：25×23×3cm

小:22×19×2.2cm

材质：ABS

三种规格任选一种

十三、穿衣板

30×25×2cm

配有不同系扣8块

通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力。

十四、手指阶梯

35×13×45cm。阶梯台间2cm。通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性

十五、橡筋手指功能训练器

规格(cm)：51×35×47

质量：6.0kg

搁手垫尺寸（长×宽）（cm）：51×30

橡筋框尺寸（长×宽）（cm）：46×35

材质：不锈钢架、凹凸革

用途：提高手指的主动屈伸活动能力。

十六、腕部功能训练器

1、参考规格(cm)：43×23×12

2、训练用工具5个

3、材质：木制品

4、参考质量：2.3kg

十七、上螺母

34×19×21cm，各种螺母24个

材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母

十八、木插板

36×29×10cm， 规格直径2.5×10cm，数量20个

22×18×9cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个

18×14×8cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个

十九、套圈板(卧式)

材质：木质。由9根立柱9个套圈组成，底板有数字显示。尺寸：42×43×19cm，立竿直径2.5cm  训练患者眼-手协调功能

二十、肋木

- 规格：100×50×200cm；2、额定载荷：135kg；3、型钢，钢件表面喷塑；4、肋木杠直径3.2cm；5、肋木杠间距11cm

二十一、手平衡协调训练器

提高患者手眼协调功能规格：32×30×8cm参数：优质木料表面清漆，不锈钢小球

二十二、儿童智能运动康复机

1.设备功能：

用于脑瘫、偏瘫等儿童患者进行肢体的康复训练。

2.技术规格：

2.1阻力：训练机在主动训练时，上、下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，间距1Nm；

2.2转数：训练机在被动训练时，上、下肢转数0-60rpm，步进可调，步距1rpm；

2.3定时时间：训练机定时设定范围0min-120min，步进可调，步距1min；到达设置时间后自动切断输出；

2.4高度调节：上肢调节范围：65—75cm；下肢调节范围：25—40cm；

*2.5彩色液晶屏显示，触摸屏和轻触键操作,具有全中文操作训练功能；

2.6具有全中文训练方案、病历档案存储查询管理功能；

2.7具有进行左上肢、右上肢和左下肢、右下肢的对称训练功能；

2.8具有训练时间、训练速度及运动阻力的设定功能；

2.9具有显示高肌张力功能；

*2.10具有语音提示功能；

2.11具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能；

2.12具有在训练期间和训练结束后，显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

2.13具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能；

*2.14具有异常声音控制的急停功能；

2.15具有按键控制急停功能；

2.16主被动训练模式可自由转换或可手动选择；

2.17通过方向键可改变运动方向；

3、基本配置和附件/专用工具和备件

3.1主机一台；

3.2带小腿支架的腿部训练引导装置1对；

3.3主被动上肢训练器（含支撑杆）1套；

3.4安全脚踏板1对；

3.5电源线1根；

3.6保险管2个；

3.7护手托板1对；

3.8手部绑带1副；

3.9手臂绑带1副。

4、资质要求：

4.1投标产品必须具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证，符合中国医疗器械产品注册管理规定；

4.2投标人必须提供经国家食品药品监督管理局授权的医疗器械检测机构出具的投标产品“注册检验报告”，带 * 号指标必须在该报告中予以体现，否则视为非响应性应答；

二十三、儿童脑循环治疗仪

技术参数：

★1、双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。

★2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。

3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。

★4、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。

辅极基本频率：4000Hz。

5、输出电流：主极最大电流峰值≤80mAp-p。辅极最大电流峰值≤72mAp-p，

开路主极和辅极的电压≤200Vp-p。

- ★6、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。

- 7、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。

8、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1。

9、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz～4KHz。

10、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H。

11、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT。

12、磁场频率为50Hz±2%。

13、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V。

14、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz。

15、磁疗帽有成人款和儿童款供选择。

16、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器。

17、入选2011版国家中医药管理局推荐目录，可提供证明文件。

★18、本产品取得计算机软件著作权。