生物安全柜年度检测服务

我院现有9台生物安全柜，现需年度计量检测服务，费用按实际检测、更换台/部件数量据实结算。具体采购内容如下：

- 一、项目概况

| 资产名称 | 规格型号 | 级别类型 | 出厂序列号 | 放置地点 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | Ⅱ级 A2型 | BSC15AA21010367 | 门诊检验科 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | Ⅱ级 A2型 | BSC11A20010116 | 门诊检验科 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | Ⅱ级 A2型 | BSC15A210701927B | 739标本处理区1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | Ⅱ级 A2型 | DXA201113 | 737试剂准备区 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | Ⅱ级 A2型 | DXA201115 | 723微生物室 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | Ⅱ级 A2型 | DXA200877 | 716标本接收室 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | Ⅱ级 A2型 | BSC15B14110125 | （化疗制剂室） | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1100IIB2-X | Ⅱ级 A2型 | DBX200301 | 733HIV筛查室 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | Ⅱ级 A2型 | BSC15B20051613 | 741标本处理区2 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |

- 1.项目要求：

- 1）意向合作方资格： 具备独立法人资格，具有医疗器械经营 / 维修相关合法资质，拥有生物安全柜售后服务的专业技术能力。

- 2）中选方委托具备有效CMA资质的第三方检测机构上门实施全套性能检测，检测项目包含：高效过滤器完整性检漏、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、噪声、照度等，出具带CMA标识的正式检测报告，报告满足医院档案归档要求；

- 3）全部服务完成后，交付全套资料：维保记录+ CMA正式检测报告。

- 4）附加要求：若现场检测判定高效过滤器泄漏/不合格，响应方须现场提供高效过滤器更换的分项报价（含过滤器备件、安装人工、配套服务）以及完整更换技术实施方案，方案包含旧滤拆除、新滤供货安装、密封调试、更换后复检等内容。

- 5）更换的高效过滤器质保不少于12个月，质保期内非人为损坏，免费上门维修处理。

- 2.报价要求：

- 投标方需按单台设备独立报价，报价为全包含税总价，涵盖税费、运输、质量检测、现场作业等全部相关费用，无任何隐性费用。

- 3.服务内容：

- 本次采购包含生物安全柜年度计量检测、高效过滤器更换及更换后复检全套服务。投标方需提供设备常规年度检测，对检测判定高效过滤器等关键部件不合格的设备，需按提供的专项技术实施方案进行部件更换；所有更换部件的设备必须完成二次复检，确保设备各项指标达标。同时投标方需单独提供高效过滤器等易损部件的更换报价及完整、可落地的技术实施方案，作为本次服务及院方后续采购依据。

- 4.服务承诺：

- 本次服务范围内，因部件更换产生的设备复检、二次检测工作，投标方不得收取任何二次检测费用，所有复检费用均包含在整体服务范围内，无额外隐性收费。

- 5.执行标准：

- 所有检测工作严格遵照《Ⅱ级生物安全柜》（GB41918-2022）国家标准规范执行。